## Standards vorher
Standards vorher | [24 empty] | faktor wird bei Faktoren auf 1 umgeschrieben
Element: | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V | Cu | W | Ti | As | Sn | Co | Al | Pb | B | Sb | Nb | Zr | Ca | Zn | N2 | faktor bleibt
Standard 1 | [24 empty] | ausser 3 SA Wert wird nicht zur Berechnung herangezogen ==> löschen
Soll Konzentration [%] | 0.68 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
Soll stabw [%] | C: 0.0111; Si: 0.0089; Al: 0.0023 | 0.0003
Ist Konzentration [%] | 0.66888 | 0.2359 | 0.5913 | 0.0071 | 0.02923 | 1.402 | 0.6553 | 0.1936 | 0.0066 | 0.1506 | 0 | 0.0019 | 0.0057 | 0.0082 | 0.0149 | 0.0277 | 0.0013 | 0 | 0.0033 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0011 | 0.0037 | 0.00861
Korrekturfaktor | 1.0166 | 1.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0453
innerhalb 1 SA | [23 empty] | x | bar: C to Si; Al
Standard 2
Soll Konzentration [%] | 0.818 | 0 | 0 | 0.0103 | 0 | 0.0218 | 0 | 0 | 0 | 0.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Soll stabw [%] | C: 0.005; P: 0.0007; Ni: 0.0008; Cu: 0.0005
Ist Konzentration [%] | 0.8101 | 0.1931 | 0.487 | 0.0112 | 0.01069 | 0.023 | 0.0159 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0116 | 0 | 0.0002 | 0.0018 | 0.0001 | 0.0037 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0001 | 0.00473
Korrekturfaktor | 1.0098 | 0 | 0 | 0.91964 | 0 | 0.94783 | 0 | 0 | 0 | 1.1121 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
innerhalb 1 SA | bar: C; P; Ni; Cu
Standard 3
Soll Konzentration [%] | 1.04 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Soll stabw [%] | C: 0.0049; Si: 0.0054; Al: 0.0005
Ist Konzentration [%] | 1.0255 | 0.2583 | 0.3215 | 0.0157 | 0.0114 | 0.1059 | 1.458 | 0.0241 | 0.0034 | 0.131 | 0 | 0.0015 | 0.0048 | 0.0072 | 0.0073 | 0.0201 | 0.0004 | 0 | 0.0035 | 0.0023 | 0 | 0.0002 | 0.0006 | 0.00812
Korrekturfaktor | 1.0141 | 1.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0448 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
innerhalb 1 SA | bar: C to Si; Al
Standard 4
Soll Konzentration [%] | 0 | 0 | 1.18 | 0.011 | 0.0083 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Soll stabw [%] | Mn: 0.0099; P: 0.0013; S: 0.0003; Ni: 0.0019
Ist Konzentration [%] | 0.09227 | 0.0074 | 1.146 | 0.0107 | 0.00808 | 0.0376 | 0.029 | 0.0021 | 0.0016 | 0.023 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0053 | 0.0002 | 0.0047 | 0.0077 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0549 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0007 | 0.00675
Korrekturfaktor | 0 | 0 | 1.0297 | 1.028 | 1.0272 | 0.98404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
innerhalb 1 SA | Mn: 3SA; P: 1; S: 1; Ni: 1
Standard 5
Soll Konzentration [%] | 0 | 0.207 | 0 | 0.0108 | 0 | 0.083 | 0.08 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0.0056 | 0.0191 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0076
Soll stabw [%] | Si: 0.002; P: 0.0004; Ni: 0.001; Cr: 0.001; V: 0.0002; Ti: 0.0002; Co: 0.0003; Al: 0.0006; Sb: 0.0002; Ca: 0.0001 | 0.0004
Ist Konzentration [%] | 0.16768 | 0.2002 | 0.778 | 0.0112 | 0.0272 | 0.0863 | 0.078 | 0.0319 | 0.0016 | 0.1048 | 0 | 0.0007 | 0.0038 | 0.0063 | 0.0057 | 0.019 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0005 | 0.00819
Korrekturfaktor | 0 | 1.034 | 0 | 0.96429 | 0 | 0.96176 | 1.0256 | 0 | 0.875 | 0 | #DIV/0! | 1.1429 | 0 | 0 | 0.98246 | 1.0053 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.92796
innerhalb 1 SA | Si: 3SA; P: 1; Ni: 3SA; Cr: x; V: 1; Ti: 1; Co: 1; Al: 1; Sb: x; Ca: 1 | x
Standard 6
Soll Konzentration [%] | 0 | 0 | 1.096 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Soll stabw [%] | Mn: 0.008; P: 0.001
Ist Konzentration [%] | 0.06635 | 0.4898 | 1.084 | 0.0126 | 0.04141 | 0.0167 | 0.2858 | 1.413 | 0.3828 | 0.032 | 0.2035 | 0.0011 | 0.0056 | 0.0031 | 0.005 | 0.0351 | 0.0004 | 0.0014 | 0.001 | 0.0039 | 0.0007 | 0.0012 | 0.0007 | 0.01057
Korrekturfaktor | 0 | 0 | 1.0111 | 0.95238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
innerhalb 1 SA | bar: Mn to P
Standard 7
Soll Konzentration [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Soll stabw [%]
Ist Konzentration [%] | 0.10108 | 0.2497 | 0.7843 | 0.0178 | 0.06815 | 0.0181 | 0.531 | 1.143 | 0.1769 | 0.0316 | 0.4121 | 0.0008 | 0.0045 | 0.0031 | 0.0056 | 0.0294 | 0.0004 | 0.003 | 0.0009 | 0.0026 | 0.0003 | 0.001 | 0.0008 | 0.00917
Korrekturfaktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
innerhalb 1 SA
Standard 8
Soll Konzentration [%] | 0 | 0 | 0 | 0.0106 | 0.0056 | 0.0116 | 0.0219 | 0 | 0 | 0.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016
Soll stabw [%] | P: 0.0006; S: 0.0004; Ni: 0.0006; Cr: 0.0007; Cu: 0.0003; Co: 0.0002; Al: 0.0024 | 0.0002
Ist Konzentration [%] | 0.03656 | 0.0071 | 0.2071 | 0.0113 | 0.00565 | 0.0119 | 0.0224 | 0.002 | 0.0005 | 0.0118 | 0 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0007 | 0.0024 | 0.0773 | 0.0004 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 0 | 0.0001 | 0.0045 | 0.00224
Korrekturfaktor | 0 | 0 | 0 | 0.93805 | 0.99115 | 0.97479 | 0.97768 | 0 | 0 | 1.0763 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0142 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0.71429
innerhalb 1 SA | [23 empty] | x | bar: P to Cr; Cu; Co to Al
Standard 9
Soll Konzentration [%] | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Soll stabw [%] | Si: 0.0241
Ist Konzentration [%] | 0.94619 | 0.3508 | 0.6812 | 0.0225 | 0.00442 | 0.1478 | 4.84 | 0.9807 | 0.2654 | 0.069 | 0.0501 | 0.0057 | 0.0052 | 0.0061 | 0.015 | 0.0042 | 0.0006 | 0.0001 | 0.0046 | 0.0103 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.01084
Korrekturfaktor | 0 | 0.99772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
innerhalb 1 SA | bar: Si
Standard 10
Soll Konzentration [%] | 0 | 0 | 0 | 0.0052 | 0.0038 | 0 | 0.051 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.001 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0
Soll stabw [%] | P: 0.0002; S: 0.0003; Cr: 0.002; V: 0.0005; Co: 0.0002; B: 0.0001; Sb: 0.0005; Nb: 0.0002
Ist Konzentration [%] | 0.00743 | 0.0051 | 0.14 | 0.0061 | 0.00424 | 0.1647 | 0.0499 | 0.0056 | 0.0037 | 0.0007 | 0 | 0.005 | 0.0008 | 0.0018 | 0.0012 | 0.0065 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0018 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.00202
Korrekturfaktor | 0 | 0 | 0 | 0.85246 | 0.89623 | 0 | 1.022 | 0 | 1.0811 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.125 | 0.55556 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
innerhalb 1 SA | P: 3SA; S: x; Cr: 1; V: 1; Co: 1; B: 1; Sb: x; Nb: 1
Standard 11
Soll Konzentration [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0.021 | 0.024 | 0.0035 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Soll stabw [%] | S: 0.0002; Ni: 0.002; Cr: 0.001; Mo: 0.0005; Cu: 0.001; Ti: 0.0002; Co: 0.0005
Ist Konzentration [%] | 0.01501 | 0.0119 | 0.0635 | 0.0013 | 0.00287 | 0.0216 | 0.0231 | 0.0035 | 0.0078 | 0.0135 | 0 | 0.0005 | 0.0036 | 0.0006 | 0.0021 | 0.0117 | 0.0028 | 0.0003 | 0.0012 | 0.0053 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0037
Korrekturfaktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83624 | 0.97222 | 1.039 | 1 | 0 | 1.1111 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0.95238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
innerhalb 1 SA | bar: S to Mo; Cu; Ti; Co
Standard 12
Soll Konzentration [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Soll stabw [%] | Ti: 0.001; Co: 0.001 | 0.0009
Ist Konzentration [%] | 1.4993 | 1.014 | 0.838 | 0.0138 | 0.01718 | 0.1114 | 0.1256 | 0.2545 | 0.0038 | 0.0481 | 0.0002 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0038 | 0.0091 | 0 | 0 | 0.0011 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0011 | 0.0003 | 0.00804
Korrekturfaktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0345 | 0 | 0 | 1.0526 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99502
innerhalb 1 SA | [23 empty] | 1 | bar: Ti; Co
Standard 13
Soll Konzentration [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Soll stabw [%] | Mo: 0.0001; V: 0.0001
Ist Konzentration [%] | 0.00752 | 0.0098 | 0.0046 | 0.0012 | 0.006 | 0.0442 | 0.0088 | 0.0049 | 0.0006 | 0.0047 | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0065 | 0.0006 | 0.0003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00177
Korrekturfaktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0204 | 1 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
innerhalb 1 SA | bar: Mo to V
Standard 14
Soll Konzentration [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Soll stabw [%]
Ist Konzentration [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korrekturfaktor | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
innerhalb 1 SA
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V | Cu | W | Ti | As | Sn | Co | Al | Pb | B | Sb | Nb | Zr | Ca | Zn | N2
max 3xSA | 0.7133 | 0.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099
max | 0.6911 | 0.2489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093
Standard 1 soll | 0.68 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
min | 0.6689 | 0.2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087
min 3xSA | 0.6467 | 0.2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081
max 3xSA | 0.833 | 0 | 0 | 0.0124 | 0 | 0.0242 | 0 | 0 | 0 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
max | 0.823 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0226 | 0 | 0 | 0 | 0.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Standard 2 soll | 0.818 | 0 | 0 | 0.0103 | 0 | 0.0218 | 0 | 0 | 0 | 0.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min | 0.813 | 0 | 0 | 0.0096 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min 3xSA | 0.803 | 0 | 0 | 0.0082 | 0 | 0.0194 | 0 | 0 | 0 | 0.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
max 3xSA | 1.0547 | 0.2762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
max | 1.0449 | 0.2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Standard 3 soll | 1.04 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min | 1.0351 | 0.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min 3xSA | 1.0253 | 0.2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
max 3xSA | 0 | 0 | 1.2097 | 0.0149 | 0.0092 | 0.0427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
max | 0 | 0 | 1.1899 | 0.0123 | 0.0086 | 0.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Standard 4 soll | 0 | 0 | 1.18 | 0.011 | 0.0083 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min | 0 | 0 | 1.1701 | 0.0097 | 0.008 | 0.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min 3xSA | 0 | 0 | 1.1503 | 0.0071 | 0.0074 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
max 3xSA | 0 | 0.213 | 0 | 0.012 | 0 | 0.086 | 0.083 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0065 | 0.0209 | 0 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.0088
max | 0 | 0.209 | 0 | 0.0112 | 0 | 0.084 | 0.081 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.0059 | 0.0197 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.008
Standard 5 soll | 0 | 0.207 | 0 | 0.0108 | 0 | 0.083 | 0.08 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0.0056 | 0.0191 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0076
min | 0 | 0.205 | 0 | 0.0104 | 0 | 0.082 | 0.079 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0.0053 | 0.0185 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0072
min 3xSA | 0 | 0.201 | 0 | 0.0096 | 0 | 0.08 | 0.077 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.0047 | 0.0173 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | -0.0001 | 0 | 0.0064
max 3xSA | 0 | 0 | 1.12 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
max | 0 | 0 | 1.104 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Standard 6 soll | 0 | 0 | 1.096 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min | 0 | 0 | 1.088 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min 3xSA | 0 | 0 | 1.072 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
max 3xSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Standard 7 soll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min 3xSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
max 3xSA | 0 | 0 | 0 | 0.0124 | 0.0068 | 0.0134 | 0.024 | 0 | 0 | 0.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022
max | 0 | 0 | 0 | 0.0112 | 0.006 | 0.0122 | 0.0226 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018
Standard 8 soll | 0 | 0 | 0 | 0.0106 | 0.0056 | 0.0116 | 0.0219 | 0 | 0 | 0.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016
min | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0052 | 0.011 | 0.0212 | 0 | 0 | 0.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014
min 3xSA | 0 | 0 | 0 | 0.0088 | 0.0044 | 0.0098 | 0.0198 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
max 3xSA | 0 | 0.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
max | 0 | 0.3741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Standard 9 soll | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min | 0 | 0.3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min 3xSA | 0 | 0.2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
max 3xSA | 0 | 0 | 0 | 0.0058 | 0.0047 | 0 | 0.057 | 0 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0025 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
max | 0 | 0 | 0 | 0.0054 | 0.0041 | 0 | 0.053 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.001 | 0.0015 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0
Standard 10 soll | 0 | 0 | 0 | 0.0052 | 0.0038 | 0 | 0.051 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.001 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0
min | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.0035 | 0 | 0.049 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0
min 3xSA | 0 | 0 | 0 | 0.0046 | 0.0029 | 0 | 0.045 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0.0006 | -0.0005 | -0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0
max 3xSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.027 | 0.027 | 0.005 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.023 | 0.025 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Standard 11 soll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0.021 | 0.024 | 0.0035 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022 | 0.019 | 0.023 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min 3xSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.015 | 0.021 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0 | -0.0001 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
max 3xSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0107
max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089
Standard 12 soll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071
min 3xSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053
max 3xSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Standard 13 soll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min 3xSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
max 3xSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Standard 14 soll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min 3xSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Standards nachher
Standards nachher
Element: | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V | Cu | W | Ti | As | Sn | Co | Al | Pb | B | Sb | Nb | Zr | Ca | Zn | N2
Standard 1
Soll Konzentration [%] | 0.68 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
Soll stabw [%] | 0.0111 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003
Ist Konzentration [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korrekturfaktor | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
innerhalb 1 SA | [23 empty] | 1 | bar: C to Si; Al
Standard 2
Soll Konzentration [%] | 0.818 | 0 | 0 | 0.0103 | 0 | 0.0218 | 0 | 0 | 0 | 0.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Soll stabw [%] | 0.005 | 0 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ist Konzentration [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korrekturfaktor | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
innerhalb 1 SA | bar: C; P; Ni; Cu
Standard 3
Soll Konzentration [%] | 1.04 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Soll stabw [%] | 0.0049 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ist Konzentration [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korrekturfaktor | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
innerhalb 1 SA | C: 3SA; Si: 1; Al: x
Standard 4
Soll Konzentration [%] | 0 | 0 | 1.18 | 0.011 | 0.0083 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Soll stabw [%] | 0 | 0 | 0.0099 | 0.0013 | 0.0003 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ist Konzentration [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korrekturfaktor | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
innerhalb 1 SA | bar: Mn to Ni
Standard 5
Soll Konzentration [%] | 0 | 0.207 | 0 | 0.0108 | 0 | 0.083 | 0.08 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0.0056 | 0.0191 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0076
Soll stabw [%] | 0 | 0.002 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0006 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0004
Ist Konzentration [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korrekturfaktor | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
innerhalb 1 SA | Si: x; P: x; Ni: 3SA; Cr: x; V: 1; Ti: 1; Co: 1; Al: 1; Sb: x; Ca: 1 | x
Standard 6
Soll Konzentration [%] | 0 | 0 | 1.096 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Soll stabw [%] | 0 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ist Konzentration [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korrekturfaktor | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
innerhalb 1 SA | bar: Mn to P
Standard 7
Soll Konzentration [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Soll stabw [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ist Konzentration [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korrekturfaktor | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
innerhalb 1 SA
Standard 8
Soll Konzentration [%] | 0 | 0 | 0 | 0.0106 | 0.0056 | 0.0116 | 0.0219 | 0 | 0 | 0.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016
Soll stabw [%] | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0007 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002
Ist Konzentration [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korrekturfaktor | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
innerhalb 1 SA | [23 empty] | 3SA | bar: P to Cr; Cu; Co to Al
Standard 9
Soll Konzentration [%] | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Soll stabw [%] | 0 | 0.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ist Konzentration [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korrekturfaktor | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
innerhalb 1 SA | bar: Si
Standard 10
Soll Konzentration [%] | 0 | 0 | 0 | 0.0052 | 0.0038 | 0 | 0.051 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.001 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0
Soll stabw [%] | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0
Ist Konzentration [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korrekturfaktor | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
innerhalb 1 SA | P: 3SA; S: x; Cr: 1; V: 1; Co: 1; B: 1; Sb: x; Nb: 1
Standard 11
Soll Konzentration [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0.021 | 0.024 | 0.0035 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Soll stabw [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ist Konzentration [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korrekturfaktor | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
innerhalb 1 SA | bar: S to Mo; Cu; Ti; Co
Standard 12
Soll Konzentration [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Soll stabw [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009
Ist Konzentration [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korrekturfaktor | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
innerhalb 1 SA | [23 empty] | 1 | bar: Ti; Co
Standard 13
Soll Konzentration [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Soll stabw [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ist Konzentration [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korrekturfaktor | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
innerhalb 1 SA | bar: Mo to V
Standard 14
Soll Konzentration [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Soll stabw [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ist Konzentration [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korrekturfaktor | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
innerhalb 1 SA
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V | Cu | W | Ti | As | Sn | Co | Al | Pb | B | Sb | Nb | Zr | Ca | Zn | N2
max 3xSA | 0.7133 | 0.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099
max | 0.6911 | 0.2489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093
Standard 1 soll | 0.68 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
min | 0.6689 | 0.2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087
min 3xSA | 0.6467 | 0.2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081
max 3xSA | 0.833 | 0 | 0 | 0.0124 | 0 | 0.0242 | 0 | 0 | 0 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
max | 0.823 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0226 | 0 | 0 | 0 | 0.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Standard 2 soll | 0.818 | 0 | 0 | 0.0103 | 0 | 0.0218 | 0 | 0 | 0 | 0.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min | 0.813 | 0 | 0 | 0.0096 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min 3xSA | 0.803 | 0 | 0 | 0.0082 | 0 | 0.0194 | 0 | 0 | 0 | 0.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
max 3xSA | 1.0547 | 0.2762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
max | 1.0449 | 0.2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Standard 3 soll | 1.04 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min | 1.0351 | 0.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min 3xSA | 1.0253 | 0.2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
max 3xSA | 0 | 0 | 1.2097 | 0.0149 | 0.0092 | 0.0427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
max | 0 | 0 | 1.1899 | 0.0123 | 0.0086 | 0.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Standard 4 soll | 0 | 0 | 1.18 | 0.011 | 0.0083 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min | 0 | 0 | 1.1701 | 0.0097 | 0.008 | 0.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min 3xSA | 0 | 0 | 1.1503 | 0.0071 | 0.0074 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
max 3xSA | 0 | 0.213 | 0 | 0.012 | 0 | 0.086 | 0.083 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0065 | 0.0209 | 0 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.0088
max | 0 | 0.209 | 0 | 0.0112 | 0 | 0.084 | 0.081 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.0059 | 0.0197 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.008
Standard 5 soll | 0 | 0.207 | 0 | 0.0108 | 0 | 0.083 | 0.08 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0.0056 | 0.0191 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0076
min | 0 | 0.205 | 0 | 0.0104 | 0 | 0.082 | 0.079 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0.0053 | 0.0185 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0072
min 3xSA | 0 | 0.201 | 0 | 0.0096 | 0 | 0.08 | 0.077 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.0047 | 0.0173 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | -0.0001 | 0 | 0.0064
max 3xSA | 0 | 0 | 1.12 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
max | 0 | 0 | 1.104 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Standard 6 soll | 0 | 0 | 1.096 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min | 0 | 0 | 1.088 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min 3xSA | 0 | 0 | 1.072 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
max 3xSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Standard 7 soll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min 3xSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
max 3xSA | 0 | 0 | 0 | 0.0124 | 0.0068 | 0.0134 | 0.024 | 0 | 0 | 0.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022
max | 0 | 0 | 0 | 0.0112 | 0.006 | 0.0122 | 0.0226 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018
Standard 8 soll | 0 | 0 | 0 | 0.0106 | 0.0056 | 0.0116 | 0.0219 | 0 | 0 | 0.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016
min | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0052 | 0.011 | 0.0212 | 0 | 0 | 0.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014
min 3xSA | 0 | 0 | 0 | 0.0088 | 0.0044 | 0.0098 | 0.0198 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
max 3xSA | 0 | 0.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
max | 0 | 0.3741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Standard 9 soll | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min | 0 | 0.3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min 3xSA | 0 | 0.2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
max 3xSA | 0 | 0 | 0 | 0.0058 | 0.0047 | 0 | 0.057 | 0 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0025 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
max | 0 | 0 | 0 | 0.0054 | 0.0041 | 0 | 0.053 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.001 | 0.0015 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0
Standard 10 soll | 0 | 0 | 0 | 0.0052 | 0.0038 | 0 | 0.051 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.001 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0
min | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.0035 | 0 | 0.049 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0
min 3xSA | 0 | 0 | 0 | 0.0046 | 0.0029 | 0 | 0.045 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0.0006 | -0.0005 | -0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0
max 3xSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.027 | 0.027 | 0.005 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.023 | 0.025 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Standard 11 soll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0.021 | 0.024 | 0.0035 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022 | 0.019 | 0.023 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min 3xSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.015 | 0.021 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0 | -0.0001 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
max 3xSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0107
max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089
Standard 12 soll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071
min 3xSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053
max 3xSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Standard 13 soll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min 3xSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
max 3xSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Standard 14 soll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
min 3xSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Faktoren
Test | Element: | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V | Cu | W | Ti | As | Sn | Co | Al | Pb | B | Sb | Nb | Zr | Ca | Zn | N2 | Te | La | Ta | Se | Ce | Bi | Mg
1 | f | [23 empty] | 1.0453 | bar: C to Si; Al
| f | C: #DIV/0!; Si: 1; Al: 1 | 1
2 | f | C: 1.0098; P: 0.91964; Ni: 0.94783; Cu: 1.1121
| f | C: 1; P: #DIV/0!; Ni: #DIV/0!; Cu: #DIV/0!
3 | f | C: 1.0141; Si: 1; Al: 1.0448
| f | Si: 1; Al: #DIV/0!
4 | f | bar: P to Ni
| f | Mn: #DIV/0!; P: 1; S: #DIV/0!; Ni: 1
5 | f | P: 1; Cr: 1.0256; V: 1; Ti: 1; Co: 1; Al: 1; Sb: 0.8; Ca: 1 | 0.92796
| f | Si: #DIV/0!; P: #DIV/0!; Cr: #DIV/0!; V: 1; Ti: 1; Co: 1; Al: #DIV/0!; Sb: #DIV/0!; Ca: #DIV/0! | #DIV/0!
6 | f | Mn: 1.0111; P: 1
| f | Mn: #DIV/0!; P: 1
7 | f
f
8 | f | P: 0.93805; S: 1; Ni: 0.97479; Cr: 1; Cu: 1.0763; Co: 1; Al: 1 | 0.71429
| f | P: #DIV/0!; S: 1; Ni: 1; Cr: #DIV/0!; Cu: #DIV/0!; Co: 1; Al: 1
9 | f | bar: Si
f | bar: Si
10 | f | S: 0.89623; Cr: 1; V: 1; Co: 1; B: 1; Sb: 0.55556; Nb: 1
| f | S: #DIV/0!; Cr: 1; V: 1; Co: #DIV/0!; B: 1; Sb: #DIV/0!; Nb: 1
11 | f | S: 0.83624; Ni: 1; Cr: 1; Mo: 1; Cu: 1.1111; Ti: 1; Co: 1
| f | S: #DIV/0!; Ni: 1; Cr: 1; Mo: 1; Cu: #DIV/0!; Ti: #DIV/0!; Co: 1
12 | f | [23 empty] | 1 | bar: Ti; Co
| f | [23 empty] | 1 | bar: Ti; Co
13 | f | bar: Mo to V
f | bar: Mo to V
14 | f
f
Faktor Mittelwert |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Vorgangsweise Faktoren + Berechnung

## Standardauswahl
| Testproben | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V | Cu | W | Ti | As | Sn | Co | Al | Pb | B | Sb | Nb | Zr | Ca | Zn | N2
NR.1 | 1 | C: 0.68; Si: 0.24; Al: 0.03 | 0.009
NR.2 | 2 | C: 0.818; P: 0.0103; Ni: 0.0218; Cu: 0.0129
NR.3 | 3 | C: 1.04; Si: 0.26; Al: 0.021
NR.4 | 4 | Mn: 1.18; P: 0.011; S: 0.0083; Ni: 0.037
NR.5 | 5 | Si: 0.207; P: 0.0108; Ni: 0.083; Cr: 0.08; V: 0.0014; Ti: 0.0008; Co: 0.0056; Al: 0.0191; Sb: 0.0012; Ca: 0.0002 | 0.0076
NR.6 | 6 | Mn: 1.096; P: 0.012
NR.7 | 7
NR.8 | 8 | P: 0.0106; S: 0.0056; Ni: 0.0116; Cr: 0.0219; Cu: 0.0127; Co: 0.0024; Al: 0.0784 | 0.0016
NR.9 | 9 | Si: 0.35
NR.10 | 10 | P: 0.0052; S: 0.0038; Cr: 0.051; V: 0.004; Co: 0.0012; B: 0.0009; Sb: 0.001; Nb: 0.0004
NR.11 | 11 | S: 0.0024; Ni: 0.021; Cr: 0.024; Mo: 0.0035; Cu: 0.015; Ti: 0.0005; Co: 0.002
NR.12 | 12 | Ti: 0.003; Co: 0.004 | 0.008
NR.13 | 13 | Mo: 0.005; V: 0.0006; B: 0.00013
NR.14
Note on AA13: Schick Martin: N2 20 ppm??

## Daten
|  | C_OES | Si | Mn | P | S_OES | Ni | Cr | Mo | V | Cu | W | Ti | As | Sn | Co | Al | Pb | B | Sb | Nb | Zr | Ca | Zn | N2_OES
2025-01-23T11:10:51 | 1 | 0.66888 | 0.2359 | 0.5913 | 0.0071 | 0.02923 | 1.402 | 0.6553 | 0.1936 | 0.0066 | 0.1506 | 0 | 0.0019 | 0.0057 | 0.0082 | 0.0149 | 0.0277 | 0.0013 | 0 | 0.0033 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0011 | 0.0037 | 0.00861
2025-01-23T11:12:48 | 2 | 0.8101 | 0.1931 | 0.487 | 0.0112 | 0.01069 | 0.023 | 0.0159 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0116 | 0 | 0.0002 | 0.0018 | 0.0001 | 0.0037 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0001 | 0.00473
2025-01-23T11:16:07 | 3 | 1.0255 | 0.2583 | 0.3215 | 0.0157 | 0.0114 | 0.1059 | 1.458 | 0.0241 | 0.0034 | 0.131 | 0 | 0.0015 | 0.0048 | 0.0072 | 0.0073 | 0.0201 | 0.0004 | 0 | 0.0035 | 0.0023 | 0 | 0.0002 | 0.0006 | 0.00812
2025-01-23T11:17:52 | 4 | 0.09227 | 0.0074 | 1.146 | 0.0107 | 0.00808 | 0.0376 | 0.029 | 0.0021 | 0.0016 | 0.023 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0053 | 0.0002 | 0.0047 | 0.0077 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0549 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0007 | 0.00675
2025-01-23T11:20:06 | 5 | 0.16768 | 0.2002 | 0.778 | 0.0112 | 0.0272 | 0.0863 | 0.078 | 0.0319 | 0.0016 | 0.1048 | 0 | 0.0007 | 0.0038 | 0.0063 | 0.0057 | 0.019 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0005 | 0.00819
2025-01-23T11:21:41 | 6 | 0.06635 | 0.4898 | 1.084 | 0.0126 | 0.04141 | 0.0167 | 0.2858 | 1.413 | 0.3828 | 0.032 | 0.2035 | 0.0011 | 0.0056 | 0.0031 | 0.005 | 0.0351 | 0.0004 | 0.0014 | 0.001 | 0.0039 | 0.0007 | 0.0012 | 0.0007 | 0.01057
2025-01-23T11:24:34 | 7 | 0.10108 | 0.2497 | 0.7843 | 0.0178 | 0.06815 | 0.0181 | 0.531 | 1.143 | 0.1769 | 0.0316 | 0.4121 | 0.0008 | 0.0045 | 0.0031 | 0.0056 | 0.0294 | 0.0004 | 0.003 | 0.0009 | 0.0026 | 0.0003 | 0.001 | 0.0008 | 0.00917
2025-01-23T11:26:00 | 8 | 0.03656 | 0.0071 | 0.2071 | 0.0113 | 0.00565 | 0.0119 | 0.0224 | 0.002 | 0.0005 | 0.0118 | 0 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0007 | 0.0024 | 0.0773 | 0.0004 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 0 | 0.0001 | 0.0045 | 0.00224
2025-01-23T11:28:22 | 9 | 0.94619 | 0.3508 | 0.6812 | 0.0225 | 0.00442 | 0.1478 | 4.84 | 0.9807 | 0.2654 | 0.069 | 0.0501 | 0.0057 | 0.0052 | 0.0061 | 0.015 | 0.0042 | 0.0006 | 0.0001 | 0.0046 | 0.0103 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.01084
2025-01-23T11:30:02 | 10 | 0.00743 | 0.0051 | 0.14 | 0.0061 | 0.00424 | 0.1647 | 0.0499 | 0.0056 | 0.0037 | 0.0007 | 0 | 0.005 | 0.0008 | 0.0018 | 0.0012 | 0.0065 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0018 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.00202
2025-01-23T11:33:56 | 11 | 0.01501 | 0.0119 | 0.0635 | 0.0013 | 0.00287 | 0.0216 | 0.0231 | 0.0035 | 0.0078 | 0.0135 | 0 | 0.0005 | 0.0036 | 0.0006 | 0.0021 | 0.0117 | 0.0028 | 0.0003 | 0.0012 | 0.0053 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0037
2025-01-23T11:35:26 | 12 | 1.4993 | 1.014 | 0.838 | 0.0138 | 0.01718 | 0.1114 | 0.1256 | 0.2545 | 0.0038 | 0.0481 | 0.0002 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0038 | 0.0091 | 0 | 0 | 0.0011 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0011 | 0.0003 | 0.00804
2025-01-23T11:36:53 | 13 | 0.00752 | 0.0098 | 0.0046 | 0.0012 | 0.006 | 0.0442 | 0.0088 | 0.0049 | 0.0006 | 0.0047 | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0065 | 0.0006 | 0.0003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00177